## Slide 1: Vertailulaboratorion kuulumiset
Jari Waldén, Karri Saarnio, Kaisa Lusa, Sisko Laurila, Katriina Kyllönen ja Mika Vestenius
Ilmatieteen laitos
Ilmakehän koostumuksen tutkimus
Ilmanlaatu
Jari.walden@fmi.fi

## Slide 2: Akkreditointi

## Slide 3: Vertailulaboratorio
Suunnitelmat
Jatkuvatoimisten hiukkasanalysaattorien vertailu PM10 & PM2.5
  Verrataan ekvivalenttisuutesteissä saatuja kalibrointikertoimia eri puolilla Suomea tehtävissä rinnakkaismittauksissa: referenssimenetelmä vs. ekvivalentti jatkuvatoiminen menetelmä (SFS-EN 16450:2017)
Kaasumaisten yhdisteiden vertailu ja laatujärjestelmän auditointi kunnissa touko- lokakuu, 2017
Otsonin primaarimenetelmän, Standard Reference Photometer vertailu Painojen ja Mittojen toimistossa (International Bureau of Weight and Measures, BIPM) marraskuussa
Hiukkasten vertailumenetelmän vertailumittaukset PM10 & PM2.5 tammi – maaliskuu 2018 JRC-EC/Ispra

## Slide 4: Vertailulaboratorio
Suunnitelmat
Mittausohjeen päivitys
Mittausjärjestelmien tarkastaminen ja hyväksyntä
Pohjoismaisten ja Balttian maiden kansallisten vertailulaboratorioiden kokous lokakuussa Dynamicum
Projektit:
  Jatkuvatoimisten hiukkasanalysaattorien kalibrointikertoimien verifiointi (YM)
  EnviSum: laivojen aiheuttamien päästöjen vaikutusten arviointi
  Zero air Certificate (EU/EMPIR)
  MetNO2 tutkimus (EU/EMPIR)
  HAQT - Helsinki metropolitan Air Quality Testbed

## Slide 5: Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimien verifiointi
23 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
7 |  |  |  |  |  | 
1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Tornio: SHARP |  | 
 |  |  |  | Oulu: TEOM 1405 |  | 
 |  |  |  | Vaasa: Grimm 180, MP 101 |  | 
 |  |  |  | Tampere: Grimm 180 |  | 
 |  |  |  | Imatra: TEOM 1405, FH-62 IR |  | 
 |  |  |  | HSY: FH-62 IR TEOM 1405, Grimm 180 |  | 
 |  |  |  | Turun seutu: SHARP, MP 101 |  | 
 | Verkko | PM10 | PM2.5 | Ajankohta |  | 
 | HSY: | FH-62 IR; TEOM 1405 |  | Maaliskuun loppu - kesä |  | 
 | Imatra | TEOM 1405 + Grimm |  | Maalis - huhti |  | 
 | Turku | MP 101 |  | Maalis - touko |  | 
 | Oulu | TEOM 1405 + Grimm |  | huhti- kesä |  | 

## Slide 6
Hiukkasmittalaitteiden kalibrointikertoimien verifiointi
Rinnakkaismittaukset vertailumenetelmän sekä ekvivalentin hiukkasanalysaattorin välillä
  Kuopion vertailumittauksissa mukana olleet laitteet
  Vertailut tehdään yleisimmille hiukkasmittauslaitteille
  Vertailun kesto n. 55 vrk
  Tuloksissa verifioidaan kalibrointikertoimet eri puolilla Suomea (2 – 3 asemaa)
  Pääpaino PM10 hiukkaskokoalueelle
  Vertailu ei muuta ekvivalenttisuuskertoimia
  Vertailussa ei tule uusia hiukkasanalysaattoreita

## Slide 7: Vertailut HSY/Mäkelänkatu & Imatra/Mansikkala

## Slide 8: Vertailumittaukset: kaasut

## Slide 9: Neljäs kansallinen vertailumittaus ja laatujärjestelmän auditointi 2017
Karri Saarnio, päätutkija, vertailumittaukset
Kaisa Lusa, vertailumittaukset, kalibroinnit
Katriina Kyllönen, laatujärjestelmän auditoinnit
Mika Vestenius, vertailumittaukset
Timo Anttila, vertailumittaukset
Sisko Laurila, tulosten analysointi
Jari Walden, epävarmuuslaskelmat
Kaasumaiset yhdisteet, pitoisuusalue
  - Typpimonoksidi (NO): 120 - 500 ppb,
  - Rikkidioksidi (SO2): 50 - 150 ppb
  - Otsoni (O3): 30 - 150 ppb

## Slide 10: Vertailumittaukset kesäkuu – lokakuu 2017

## Slide 11: Vertailumittausten suoritus
Vertailumittaus suoritetaan seuraavaa kaavaa noudattaen:
Nollailmaa: 15 min
Vertailukaasunäyte I: 30 min
Vertailukaasunäyte II: 30 min
Nollailmaa: 15 min

## Slide 12
Huomioitavia asioita:
Vertailumittausten tulokset lähetetään IL:n tuloslomakkeella (IL lähettää muun materiaalin yhteydessä).
Lomakkeeseen tulokset täytetään
  10 min keskiarvoina (2 kpl),
  keskihajonta (suurin),
  mittaustuloksen laajennettu mittausepävarmuus (U)
Tulokset ilmoitetaan yksiköissä nmol/mol (ppb)
Vertailulaboratorio kerää mahdollisuuksien mukaan alustavat tulokset
Vertailunäyte syötetään näytelinjaan, ennen suodatinta
Auditointikaavake: lähetetään etukäteen, mutta tiedot täytetään auditoinnin yhteydessä

## Slide 14: Standardit

## Slide 15: CEN Standardit
EN 16450:2015
  Ambient air — Automated measuring systems for the measurement of the concentration of particulate matter PM10; PM2,5 (TS EN 1645 jatkotyö standardiksi).
  Sisältää:
  Demonstration of equivalence osion
  Type testing osion (Lab/Field), kuten kaasuanalysaattorit
  Jatkuvat laadunvalvonnan tehtävät kentällä (QA/QC)
  Ongoing verification of suitability
  Julkaistu 2017
PrEN 12341:2014
AMBIENT AIR. STANDARD GRAVIMETRIC MEASUREMENT METHOD FOR THE DETERMINATION OF THE PM10 OR PM2,5 MASS CONCENTRATION OF SUSPENDED PARTICULATE MATTER
  Review prosessi alkaa 2016
  Sisältää Type testing osion kuten kaasuanalysaattorit
  Päivitetään tarpeelliset vaatimukset suodatinmateriaalien osalta
  Aloitus lokakuu 2016

## Slide 16: CEN Standardit, EN 16450

## Slide 17: CEN Standardit, EN 16450
Esim:
WAMS(%) 10 – 15 %
Vähintään 2 - 3 mittausasemaa
Testaus tasaisesti vuoden aikana
Vähintään 80 onnistunutta vrk-näytettä
1 kpl AMS vs 1 kpl REF

## Slide 18: CEN Standardit, EN 16450
Anssi Julkunen, HSY:
Taulukko 4.4 Toistuvien varmennusmittausten tarve ja määrä. Riittävä määrä on tarkastelun
mukainen pienempi asemamäärä. Vähimmäismäärä on kaksi testiasemaa yhtä
ilmanlaadun mittausasemaa kohti. Vähimmäismäärä on kaksi ekvivalenttisuustestiasemaa jokaista jatkuvatoimista menetelmää (AMS) kohden.
Standardin mukaan vähintään kahdella mittausverkon asemalla, joissa on sama jatkuvatoimen mittausmenetelmä tulisi olla varmennusmittaus (referenssikeräin; 80 näytettä vuodessa). Jokaisella eri menetelmällä ja kokoluokalla (PM10 ja PM2.5) tulisi olla siis vähintään kaksi keräintä. Myös eri mittausympäristöissä pitäisi tehdä jatkuvaa vertailua. Jos standardia noudatetaan kirjaimellisesti, käytännössä Suomen mittausverkoissa lähes jokaisen jatkuvatoimisen mittalaitteen rinnalla pitäisi olla referenssikeräin. Standardin tämän kohdan soveltamisesta pitäisi keskustella kansallisella tasolla. Miten määritellään mittausverkko? Kuinka monella asemalla jatkuvaa vertailua tulisi tehdä ja miten tämä käytännössä toteutetaan?

## Slide 19: Direktivit

## Slide 21: AQUILA

## Slide 22: AQUILA
Structure
Steering committee: chair, vice chair and co-chairs
Election of vice chair (4 years)
Co-chair: DG-ENV, JRC-IES (4 years)
Secretariat: JRC-IES
Co-chair
Marta Munoz
DG ENV
Chair
Jari Waldén
FMI, FI
Vice-chair
Brian Stacey
Ricardo-AEA, UK
Co-Chair
Annette Borowiak
JRC IES

## Slide 23: AQUILA

## Slide 25: TA reports ENXXXx:2012-

## Slide 26: Equivalence reports
Manufacturer | Product | Components | Test laboratory/MS | Standard | DoE checked | Notes
Comde-Derenda GmbH | Air Pollution Monitor 2 (APM-2) | PM 10, PM 2.5, | TYV | EN12341:1998 EN14907:2005 | No check No check | Pass
DURAG GmbH | F 701-20 | PM 2.5, | TYV | EN14907:2005 | No check | Pass
DURAG GmbH | F 701-20 | PM10 | TYV | EN12341:1998 | No check | Pass
Ecotech Pty Ltd | Spirant BAM 1000 PM10 | PM 10, | TYV | EN12341:1998 | No check | Pass
Ecotech Pty Ltd | Spirant BAM 1100 PM25 | PM 2.5, | TYV | EN14907:2005 | No check | Pass
FAI Instruments s.r.l. | SWAM 5a Dual Channel Monitor für PM10 und PM2,5 | PM 10, PM 2.5, | TYV | EN12341:1998 EN14907:2005 | Yes/MCERT Daily & hourly mode | Approved
HORIBA Europe GmbH | APDA-371 mit PM2,5-Vorabscheider | PM 2.5, | TYV | EN14907:2005 | No check | Pass
HORIBA Europe GmbH | APDA-371 mit PM10-Vorabscheider | PM 10, | TYV | EN12341:1998 | No check | Pass
HORIBA Europe GmbH | APDA-372 PM 2.5 / PM10 | PM 10, | TYV Austria | EN12341:1998 EN14907:2005 | No check | Pass
Met One Instruments Inc. | BAM 1020 mit PM2,5-Vorabscheider | PM 2.5, | TYV Finland France | EN14907:2005 EN12341:2014 EN12341:2014 | Yes/MCERT Smart heater EPA inlet | Approved
Met One Instruments Inc. | BAM 1020 mit PM10-Vorabscheider | PM 10, | TYV Finland France |  | Yes/MCERT With and without smart heater, EPA inlet | Approved

## Slide 27: Equivalence reports
Manufacturer | Product | Components | Test laboratory/MS | Standard | DoE checked | Notes
Opsis AB | SM 200 PM2,5 | PM 2.5, | UK | EN14907:2005 |  | 
PALAS GmbH | Fidas 200 S | PM 10, PM 2.5, | TYV France Belgiun | EN12341:1998 EN12341:2014 EN14907:2005 | Ongoing evaluation according MCERT | Pass Pass
Thermo Fisher Scientific | Model 5014i PM 2.5 | PM 2.5, | TYV | EN14907:2005 EN12341:2014 | No check | Pass
Thermo Fisher Scientific | Model 5014i PM 10 | PM 10, | TYV | EN12341:1998 EN12341:2014 | No check | Pass
Thermo Fisher Scientific | Model 5030i PM 2.5 | PM 2.5, | TYV | EN14907:2005 EN12341:2014 | AQUILA check list | Approved
Thermo Fisher Scientific | Model 5030i PM 10 | PM 10, | TYV | EN12341:1998 EN12341:2014 | AQUILA check list | Approved
Thermo Fisher Scientific | TEOM 1405-F Ambient Particulate Monitor mit PM10- Vorabscheider | PM 10, | TYV France | EN12341:1998 | MCERT | Approved
Thermo Fisher Scientific | TEOM 1405-F Ambient Particulate Monitor mit PM2.5- Vorabscheider | PM 2.5, | TYV France | EN14907:2005 | MCERT | Approved
Thermo Fisher Scientific | TEOM 1405-DF Ambient Particulate Monitor mit PM10 und PM2.5- Vorabscheider | PM 10, PM 2.5, | TYV France | EN12341:1998 EN14907:2005 | MCERT | Approved

## Slide 28: Equivalence reports
Manufacturer | Product | Components | Test laboratory/MS | Standard | DoE checked | Notes
 | Grimm 180 | PM2.5/PM10 | Austrian Finland | EN12341:2014 EN12341:2014 |  | 
Environnement S.A | MP101 | PM2.5/PM10 | Finland France | EN12341:2014 EN12341:2014 |  | 

## Slide 29: Otsoni

## Slide 30
Update on CCQM-GAWG Ozone Cross Section Task Group
O3 Hartley Band
35th CCQM-GAWG Meeting, Lisbon October, Oct. 11-12, 2016
I0
I0e(-nsL)
L
Joseph T. Hodges
National Institute of Standards and Technology
Gaithersburg, Maryland USA

## Slide 31
O3 Cross Section Task Group Members
Gas Analysis Working Group (GAWG):
Joseph Hodges (NIST), Joëlle Viallon (BIPM), Robert Wielgosz (BIPM), Sangil Lee (KRISS),
Paul Brewer (NPL), Jari Walden (FMI)
Other: Christof Janssen (Paris-Jussieu), A. Possolo (NIST), V. Gorshelev (IUP-Bremen),
M.A. Smith (NASA/Langley), B. Drouin (JPL)

## Slide 32
Statement of Work and Terms of Reference
Tasks
Compare, evaluate, and review O3 absorption cross section data in the scientific literature
Assess completeness of the uncertainty budgets and quantify possible biases in published values
Apply a scientifically rigorous strategy for combining literature values to yield the recommended
cross section and combined uncertainty
Summarize results in an appropriate peer-reviewed journal
Inform CCQM-GAWG regarding the recommended value for use in future BIPM.QM-K1 comparisons
Principal Deliverable
Recommend the SI-traceable value and uncertainty of the room-temperature O3 cross section at l=253.65 nm (air)
which corresponds to Hg lamp emission sources used in ozone standard reference photometers (SRPs).

## Slide 33
 | R |  | cross section (10-17cm2/molec.) | rel. uncert. (%)
1 | Inn & Tanaka (1959) | uv spectrophotometer; > 5% impurity | 1.140 | 5.00
2 | Hearn (1961) | Current reference value; Hg lamp, abs cell | 1.147 | 2.09
3 | De More & Raper (1964) | Low temp (77 K); uv spectrophotometer | 1.110 | 5.66
4 | Griggs (1968) | Dual-beam spectrometer; < 0.2% impurity | 1.129 | 1.54
5 | Molina & Molina (1986) | Hg lamp; High purity O3 | 1.157 | 0.70
6 | Mauersberger (1987) | Hg lamp; direct absorption, high-purity O3, trace analysis, accurate pressure measurement | 1.135 | 0.68
7 | Yoshino (1988) | Hg lamp; assumed 100 % purity | 1.145 | 1.00
8 | Brion (1993) | Grating spectrometer; variable temp cell 229 K – 295 K | 1.130 | 0.97
9 | Burrows (1999) | Gas-phase titration (GPT) for [O3] | 1.150 | 2.60
10 | Dufour (2004) | Linked to 10 um IR meas, using SRP and O3 generator | 1.147 | 0.63
11 | Tanimoto (2006) | GPT for [O3] and SRP | 1.121 | 0.50
12 | Gorshelev (2014) | Echelle spectrometer; D2 lamp | 1.120 | 1.39
13 | Viallon (2015) | High-purity O3, laser-based & linked to SRP | 1.126 | 0.43
14 | Janssen (unpub) | GPT-based meas of [O3] | 1.131 | 0.35
15 | Viallon (2016) | GPT-based meas of [O3], linked to SRP | 1.111 | 0.80
Exp. Descrip.
Identifier
Reference

## Slide 34
Statistical analysis 253.65 nm O3 cross section measurements
+-u
Thin lines: excess uncertainty
associated with heterogeneity
of the measurements
Hearn (1961)
Mauersberger (1987)
Brion (1993)
Viallon (2015)
Viallon (2016)
Tanimoto (2006)
Burrows (1999)
Janssen
Griggs (1968)
Inn (1959)
De More (1964)
Yoshino (1988)
Current reference value
Dufour (2010)
Gorshelev (2014)
Molina (1986)
[O3] determined by
Y: direct pressure meas
X: (gas-phase titration)
Statistical Model: DerSimonian-Laird
Laboratory Effect: Random
# of indep. measured values: 15
Expected value = 1.1326x10-17cm2/molec.
Rel. std. unc. ur = 0.32 %

## Slide 35
cross section (10-17 cm2 molec.)
probability density function
Pdf based on weighted, measured values
DerSimonian-Laird Laboratory-Effects Model*
Consensus value (CV): 1.1326 x10-17 cm2/molec.
Rel. std. uncertainty: 0.32 %
95 % confidence interval: +- 0.63 %
Statistical Distribution of Measured Cross Section Values
CV is a 1.26 % reduction relative to the current reference
value (Hearn, 1961) of 1.147 x10-17 cm2/molec.
*Toman B. and Possolo A., 2009, Laboratory effects models for
interlaboratory comparisons, Accred Qual Assur 14, 553.

## Slide 36: Sensors for Air Quality Measurements

## Slide 37: Sensors for Air Quality Measurements

## Slide 38: Sensors for Air Quality Measurements

## Slide 39: Sensors for Air Quality Measurements

## Slide 40: Performance characteristics of sensor system(s)
Performance characteristics | Indicative | Own use
Response time | T/E(lab) | NO, NO2, SO2, CO2, (CO)
Calibration (lack of fit test) | T/E/(lab) | NO, NO2, SO2, CO2, CO
Repeatability (=LDL) | T/E(lab) | NO, NO2, SO2, CO2, CO
Short/long range drifts | T/E/C(lab/field) | NO2, SO2, CO2 (24h) NO (18h)
Cross sensitivities | T/E/C(lab) | SO2 (NO2, CO), NO (H2S)
Matrix effect | T/E | 
Temperature, humidity | T/E/C(lab) | SO2, CO2, NO2,
Pressure | T/E | Ei testata
Wind velocity | T/E/C(lab) | Ei testata
Hysteresis (T,RH, transient effects | T/E/C(lab) | Ei testata
Power supply | T/E/C(lab) | Ei testata
Active sampling , loses | T/E/C(lab) | SO2,
Electromagnetic fields | T/E/C(lab) | Ei testata

## Slide 41
Tehdyt mittaukset

## Slide 42
Kostutus
Laimennuskaasun säätö
Kalibrointikaasun säätö
Sensorit
Virtauksen
säätö

## Slide 43
Expanded uncertainty

## Slide 44: Sensors for Air Quality Measurements

## Slide 45
KYSYMYKSIÄ